## REKAPITULACIJA
Investitor: Dom za starije osobe Vela Luka Objekt: Dom za starije osobe Vela Luka
REKAPITULACIJA
BOLNIČKA SIGNALIZACIJA
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO (s PDV-om):

## Bolnička signalizacija
SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA - SUSTAV BOLNIČKE SIGNALIZACIJE
R.B | Minimalne tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupna jedinična cijena u eurima bez PDV-a
1 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje SOS centrale - radni napon: 20-27 V DC - LON ili LAN komunikacija - mogućnost nadzora pomoću PC računala - ugradnja na standardni DIN nosač
|  | kom | 1
2 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje napajanja sustrava bolničke signalizacije 24V, 10A (montaža na DIN šinu)
|  | kom | 2
4 | Univerzalni zaslon za bolničke sobe, hodnike i funkcijske prostorije u skladu s normom DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno", s jasnim, osvijetljenim LC zaslonom s 2 reda po 16 alfanumeričkih znakova (visina znaka 8 mm) za prikaz svih događaja unutar određenog područja (odjel, grupa, središnja upravljačka jedinica). Svi aktivni pozivi u relevantnom području prikazuju se s nazivom odjela/grupe (8 znakova), vrstom poziva (6 znakova), brojem sobe (6 znakova) i lokacijom poziva (8 znakova), prema prioritetu i vremenskom redoslijedu. Opremljen s dvije tipke prisutnosti (zelena i žuta) s LED prikazom statusa te s tri svijetlosive funkcijske tipke za „Upravljanje prikazom“, „Pamćenje poziva“ (privremeno potvrđivanje poziva) i „Listanje poziva“, uz LED prikaz statusa i akustičnim signalnim odašiljačem za prosljeđivanje poziva. Jačina zvuka može se podesiti u tri razine. Funkcionalni raspon: Listanje i uređivanje prikazanih poziva i poruka Prikaz prisutnosti u odjelu/grupi Prosljeđivanje poziva, hitnih i alarmnih poziva u druge odjele ili grupe prema programiranim vremenima Izvršavanje unaprijed programiranih međusobnih veza između grupa i odjela Nadzor do 85 korisnika sabirnice unutar odjela Trodijelna razina jačine zvuka za akustično prosljeđivanje poziva unutar cijelog odjela/grupe
Mogućnost programiranja kao središnji zaslon za prikaz samo odabranih vrsta poziva (npr. poziv kod zastoja srca, poziv za uslugu ili kvarovi) Integrirani sustav za hitni rad osigurava slanje poziva i poruka svim dostupnim korisnicima sustava u slučaju kvara Selektivni prikaz i prosljeđivanje nastalih kvarova Aktivacija dviju lampica za prisutnost Dva ulaza za vanjske signale prisutnosti Jedan ulaz za poziv (npr. telefonski poziv) Jedan izlaz za vanjski akustični signalni uređaj Jedan izlaz za signalizaciju kvara Popis pregleda za: Kućište izrađeno od antibakterijskog plastike, boja: prometno bijela, približno RAL 9016 Za vodoravno postavljanje na standardnu dvostruku ugradbenu kutiju, uključuje priključne terminale. Dimenzije (ŠxVxD): 165 x 95 x 32,5 mm
|  | kom | 2
5 | Višebojno LED signalno svjetlo atraktivnog dizajna s četiri svjetlosna polja i integriranom upravljačkom elektronikom, u skladu s DIN VDE 0834"ili jednakovrijedno", . Svjetlosna polja opremljena su nadziranima, dugotrajnim i energetski učinkovitim LED diodama koje su stabilne u boji tijekom cijelog životnog vijeka, pružaju homogeno osvjetljenje i održavaju konstantnu svjetlinu unutar radnog napona pozivnog sustava. Boje i uzorci bljeskanja slobodno su programabilni za svaki svjetlosni segment i mogu se koristiti za prikaz različitih kriterija poziva (npr. pozivi, prisutnosti, poruke ili status sobe). Svjetlosni segmenti mogu se kombinirati kako bi se povećalo područje prikaza. Kućište je pripremljeno za ugradnju integriranog zvučnika. Opremljeno je s 8 slobodno programabilnih, nadziranih ulaza i izlaza s pozicijskim svjetlom i svjetlom za potvrdu, za povezivanje sobnih uređaja poput pozivnih i prisutnostnih tipki, priključaka na krevetu, drugih signalnih kontakata i upravljačkih jedinica (npr. otvarači vrata) u skladu s DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno",. Sustav uključuje 2 izlaza za upravljanje zvučnim signalom ili zvučnikom za akustično preusmjeravanje poziva ili signalizaciju poziva. RS485 serijsko sučelje omogućuje povezivanje:4 višebojna LED paralelna svjetla,4 VarioLine infracrvena i radio odašiljača 4 vandalno otporna sobna terminala.Upravljačka elektronika bilježi prisutnosti, pozive, poruke, kvarove i informacije iz infracrvenog odašiljača te ih šalje pripadajućoj glavnoj upravljačkoj jedinici. Integrirani sigurnosni operativni sustav osigurava da se pozivi i poruke u slučaju kvara pošalju svim dostupnim korisnicima sustava.Kućište je izrađeno od antibakterijske plastike, u prometno bijeloj boji, slično RAL 9016. Namijenjeno za montažu na standardnu priključnu kutiju, uključujući priključne stezaljke.Dimenzije (ŠxVxD): 90 x 110 x 46 mm.
|  | kom | 34
6 | Modularni gumb za poništavanje poziva s 15-pinskim Sub-D priključkom otpornim na ispadanje, s crvenim pozivnim gumbom koji ima jasno prepoznatljiv, rodno neutralni simbol te LED svjetlo za lociranje i svjetlo za potvrdu poziva. Sivi gumb za poništavanje poziva omogućuje direktno poništavanje aktivnih poziva na mjestu aktivacije. Namijenjen za povezivanje EZ CALLP bolesničke slušalice sa ili bez govorne funkcije, kao i za adaptere medicinskih uređaja, radio prijemnika, kontaktnih prostirki i slično. Ovisno o priključenom uređaju, automatski se aktiviraju različiti tipovi poziva (poziv pacijenta, dijagnostički poziv, servisni poziv itd.). Ako se priključni kabel izvuče iz utora, automatski se aktivira poziv na izvlačenje utikača. Modularni dizajn omogućuje jednostavnu zamjenu tipki i pokrovnih ploča, čime se pruža mogućnost promjene funkcije u kasnijoj fazi bez potrebe za zamjenom cijelog uređaja. Povezivanje soba i kreveta. Tipke i pokrovna ploča izrađeni su od antibakterijske plastike, u prometno bijeloj boji RAL 9016, prikladno za dezinfekciju brisanjem. Pripremljeno za pokrovne ploče vodećih proizvođača prekidača. Pogodno za ugradnju u standardnu priključnu kutiju, uključujući priključne stezaljke. Dimenzije (ŠxVxD): 80 x 80 x 13 mm.
|  | kom | 73
7. | Bolesničko pozivalo s 1 pozivnom tipkom i 2 svjetlosne tipke. Ergonomski oblikovana slušalica za pacijente u skladu s DIN VDE 0834, s crvenom pozivnom tipkom koja ima jasno prepoznatljiv, rodno neutralni simbol, LED svjetlo za lociranje i svjetlo za potvrdu unutar tipke.Dvije žute tipke: svjetlo u sobi i svjetlo iznad kreveta, sa simbolima i pozicijskim svjetlima unutar tipki. Membranska tipkovnica s taktilnom strukturom za jednostavnije korištenje.Opremljena s 3 m dugim fleksibilnim priključnim kabelom s 15-pinskim utikačem, koji se može odspojiti na svim stranama za povezivanje s 15-pinskim EZ CALL IP priključkom. Poziv na izvlačenje utikača aktivira se kada se utikač izvuče.Namijenjena za vješanje u držač ili pričvršćivanje na pokrov kreveta pomoću kopče. Kućište od plastike, membranska tipkovnica, priključni kabel i utikač izrađeni su od antibakterijskog materijala, u prometno bijeloj boji RAL 9016, prikladno za dezinfekciju brisanjem
|  | kom | 73
8. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje zidnog nosača za krevetno tipkalo
|  | kom | 73
9. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje razrješnog tipkala
|  | kom | 68
10 | Povlačna tipkalo u skladu s DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno",, s crvenom povlačnom uzicom duljine 3 m, 2 visinski podesive ručke za povlačenje i LED svjetlom za potvrdu poziva. Povlačna uzica ima maksimalnu nosivost napetosti od 7 kg i može se skratiti prema građevinskim uvjetima.Revizija 1.5 72: Mogućnost aktivacije ili deaktivacije pilot svjetla i nadzora linije u skladu s DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno",.Ručke za povlačenje, uzica i pokrovna ploča izrađeni su od antibakterijske plastike, u prometno bijeloj boji RAL 9016, prikladno za dezinfekciju brisanjem.Pripremljeno za pokrovne ploče vodećih proizvođača prekidača.Pogodno za zidnu i stropnu montažu u standardnu priključnu kutiju, uključujući priključne stezaljke.Dimenzije (ŠxVxD): 80 x 80 x 14 mm.
|  | kom | 22
11 | Modularna pozivna tipka u skladu s DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno",, s crvenim pozivnim gumbom koji ima jasno prepoznatljiv, rodno neutralni simbol, LED pilot svjetlo i svjetlo za potvrdu poziva.Modularni dizajn omogućuje jednostavnu zamjenu tipki i pokrovnih ploča, čime se pruža mogućnost promjene funkcije u kasnijoj fazi bez potrebe za zamjenom cijelog uređaja. Mogućnost aktivacije ili deaktivacije pilot svjetla i nadzora linije u skladu s DIN VDE 0834 "ili jednakovrijedno",.Tipka i pokrovna ploča izrađeni su od antibakterijske plastike, u prometno bijeloj boji RAL 9016, prikladno za dezinfekciju brisanjem.Pripremljeno za pokrovne ploče vodećih proizvođača prekidača. Pogodno za ugradnju u standardnu priključnu kutiju, uključujući priključne stezaljke. Dimenzije (ŠxVxD): 80 x 80 x 13 mm.
|  | kom | 22
12. | Programiranje i puštanje u rad sustava bolničke signalizacije | paušal | 1
13. | Dobava, isporuka i polaganje napajačkog kabela PP-Y 3x1,5mm² | m | 100
14. | Dobava, isporuka i polaganje komunikacijskog kabela J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 250
15. | Dobava, isporuka i polaganje kabela UTP Cat.5 | m | 850
16 | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijske samogasive savitljive CSS cijevi Ø20 mm | m | 650
17. | Obuka korisnika za rad sustava bolničke signalizacije, izdavanje dokumentacije za uporabu i primopredaja sustava | komplet | 1
18. | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (2 primjerka na papiru i 1 u elektronskom obliku na CD-u) | komplet | 1
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV 25%:
SVEUKUJPNO s PDV-om